Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Межрегиональный учебный центр

переподготовки специалистов

РЕЦЕНЗИЯ № 1

Лабораторной работы №2

по курсу

метрология стандартизация и сертификация

в инфокоммуникациях (МС и С в ИК)

Выполнил:

Группа:

Вариант: №08

НЕЗАЧЕТ. Работа выполнена хорошо, однако, в расчетах и оформлении работы есть существенные ошибки. После исправления на повторную проверку.

- Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:

- привести полностью только верный текст лабораторной работы;

- перед исправлением указать номер замечания и его полный текст, ссылка на замечания обязательна, при повторной рецензии оставить ссылки только на замечания последней рецензии;

- исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

    - неверный текст удалить.

4.  Подготовка  к  выполнению лабораторной работы

Выполнение работы

Проведение многократных наблюдений аналоговым вольтметром для определения зависимости погрешности (неопределенности) вольтметра от его показаний.

Замечание 1.

Таблица 5.3. Результаты наблюдений и расчета составляющих основной погрешности исследуемого вольтметра

| i | U1 =1 B |  |  |  |  | U2 = 5 B |  |  |  |  | U3 = 8 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0j В | i В | Δ∘i В |  | Δ∘i2 В2 | U0i В | i В | Δ∘i В |  | Δ∘i2 В2 | U0i В | i В | Δ∘i В |  | Δ∘i2 В2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | 1,0 | 0,0 |  | 0,06 | 0,0033 | 5,2 | -0,2 |  | -0,06 | 0,0033 | 8,1 | -0,1 |  | 0 | 0 |
| 2 | 1,1 | -0,1 |  | -0,04 | 0,0018 | 5,1 | -0,1 |  | 0,04 | 0,0018 | 8,0 | 0,0 |  | 0,10 | 0,01 |
| 3 | 1,0 | 0,0 |  | 0,06 | 0,0033 | 5,1 | -0,1 |  | 0,04 | 0,0018 | 8,2 | -0,2 |  | -0,10 | 0,01 |
| 4 | 1,0 | 0,0 |  | 0,06 | 0,0033 | 5,2 | -0,2 |  | -0,06 | 0,0033 | 8,1 | -0,1 |  | 0 | 0 |
| 5 | 1,2 | -0,2 |  | -0,14 | 0,0204 | 5,2 | -0,2 |  | -0,06 | 0,0033 | 8,1 | -0,1 |  | 0 | 0 |
| 6 | 1,0 | 0,0 |  | 0,06 | 0,0033 | 5,1 | -0,1 |  | 0,04 | 0,0018 | 8,0 | 0,0 |  | 0,10 | 0,01 |
| 7 | 1,1 | -0,1 |  | -0,04 | 0,0018 | 5,1 | -0,1 |  | 0,04 | 0,0018 | 8,2 | -0,2 |  | -0,10 | 0,01 |
|  |  | -0,4 |  | 0,0 | 0,0371 |  | -1,0 |  | 0,0 | 0,0171 |  | -0,7 |  | 0,00 | 0,04 |
|  | c1 = -0,06 В |  |  |  |  | c2 = -0,14 В |  |  |  |  | c3 = -0,10 В |  |  |  |  |
|  | S1 = 0,078680 В |  |  |  |  | S2 = 0,053452 В |  |  |  |  | S3 = 0,081649 В |  |  |  |  |
|  | Рдов = 0,99 n= 7 t= 3,71  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дов.1 =  0,291901≈0,30 В |  |  |  |  |  дов.2 =  0,198307≈0,20 В |  |  |  |  |  дов.3 =  0,302920≈0, 31 В |  |  |  |  |
|  | Δc1+Δ ∘дов1= 0,234758≈0,24 В Δc1−Δ ∘дов1= -0,349044≈-0,35 В |  |  |  |  | Δc2+Δ ∘дов2= -0,055451≈-0,056 В Δc2−Δ ∘дов2= -0,341165≈-0,35 В |  |  |  |  | Δc3+Δ ∘дов3= 0,202920≈0,21 В Δc3−Δ ∘дов3= -0,402920≈-0,41 В |  |  |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности вольтметра пред: ± 0,25 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перед округленным значением необходимо указать неокругленное значение, чтобы можно было оценить верность округления.

Неверно определено, Δc2+Δ ∘дов2>0.

Оценка случайной и систематической составляющих погрешности единичных измерений (результатов наблюдений) аналоговым вольтметром.

Вычислим абсолютную погрешность каждого наблюдения  I , содержащую систематическую и случайную составляющие погрешности измерения

|  | i = Uj – Uоi | [1, ф.(5.1)] |
| --- | --- | --- |

Для U1:

Для U2:

Для U3:

и записать их значения в 3-й, 7-й и 11-й столбцы; внизу каждого столбца поместить алгебраическую сумму

i=1nΔi

где Uj  принимает значения  U1  ,  U2  и  U3 соответственно.

Для U1:

Для U2:

Для U3:

Оценим систематическую составляющую погрешности

|  | Δcj=1ni=1nΔi | [1, ф.(5.2)] |
| --- | --- | --- |

которая постоянна для каждого значения напряжения  U1, U2,U3.

Для U1:

Замечание 2.

Для U2:

Не обосновано округление (см. раздел 5, п.8 КЗ), отсутствует расчет погрешности округления в большую сторону. + Перед округленным значением необходимо указать неокругленное значение, чтобы можно было оценить верность округления.

Для U3:

У к а з а н и е.  Абсолютная погрешность отдельного наблюдения i является суммой систематической  cj  и случайной погрешности    i



|  |  | [1, ф.(5.3)] |
| --- | --- | --- |

Вычислить случайные составляющие погрешности каждого наблюдения и записать их значения в 4-й, 8-й, 12-й столбцы.

Для U1:

Замечание 3.

Для U2:

В формулы при расчетах нужно подставлять неокругленное значение, иначе накапливается погрешность вычислений. После расчета, при необходимости, результат округляют.

Для U3:

Найти квадраты случайных составляющих     Δ∘i2     и полученные значения занести в 5-й, 9-й и 13-й столбцы, а внизу каждого из них поместить суммы этих квадратов i=1nΔ∘i2

Для U1:

Замечание 4.

Для U2:

Неверно определено, . + Не определено i.

Для U3:

Для U1:

Для U2:

Для U3:

Определить оценку среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности вольтметра по формуле

|  | S=1n−1i=1nΔ∘i2 | [1, ф.(5.4)] |
| --- | --- | --- |

Найденные значения S1, S2, S3  поместить в табл.5.3

Вычислить доверительный интервал случайной составляющей погрешности вольтметра.

|  |  | [1, ф.(5.5)] |
| --- | --- | --- |

где  t – коэффициент, значение которого зависит от заданной доверительной вероятности  Рдов  и  числа наблюдений  n.

У к а з а н и е. Предполагая, что закон распределения случайной составляющей погрешности нормальный, коэффициент t, при малом числе наблюдений, определяется распределением Стьюдента. Значение коэффициентов  t  можно определить по  таблицам в учебниках [3] (стр.413 ).

Замечание 5.

Не обосновано округление (см. раздел 5, п.8 КЗ), отсутствует расчет погрешности округления в большую сторону. + Перед округленным значением необходимо указать неокругленное значение, чтобы можно было оценить верность округления.

П р и м е ч а н и е. Полученные значения составляющих основной погрешности вольтметра являются лишь приближенными оценками. Если необходимо улучшить точность этих оценок, то нужно при низменных условиях измерений увеличить число наблюдений n вплоть до нескольких сотен, сделать заключение о характере закона распределения  случайной составляющей погрешности с помощью процедуры проверки согласия опытного и теоретического распределений.

Определение границ суммарной погрешности единичных измерений аналоговым вольтметром

Оценку суммарной основной абсолютной погрешности вольтметра выполняют на основании формулы (5.3) вычисляя как



 (Uj) = cj   дов j .

Замечание 6.

Разные величины обозначены одинаково. + Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.





cjред –  дов j  ≤   (U)   ≤  cj + дов j

[1, ф.(5.6)]

Построить график, характеризующий область значений основной погрешности 	 (U), полученных экспериментально при напряжениях  U1,U2,U3:

Рис.5.3. Графики областей основной погрешности

Определение пределов допускаемых погрешностей аналогового вольтметра.

По метрологическим характеристикам исследуемого вольтметра вычислить пределы основной допускаемой абсолютной погрешности. Если класс точности прибора нормирован приведенной погрешностью , область допускаемой абсолютной суммарной погрешности определяется с помощью формулы

|  |  пред = ± · Uk /100 , В | [1, ф.(5.7)] |
| --- | --- | --- |

 пред  =±2,5· 10 /100=0,25 ,  В

Сравнение результатов экспериментальных исследований погрешности аналогового вольтметра с метрологическими характеристиками прибора. 	Так как область экспериментальных значений выходит за границы допускаемых погрешностей прибора, то он не пригоден к измерениям.

Вывод:

Замечание 7.

Используя построенный график, при сравнении результатов экспериментальных исследований погрешности аналогового вольтметра с доверительной вероятностью P=0,99, становится очевидно, что область экспериментальных значений выходит за границы допускаемых погрешностей прибора. Следовательно он непригоден к измерениям.

Не указана вероятность, правильно: вольтметр не пригоден к применению с вероятностью P=0,99.

Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Сметанин В.И.